## Revision
GR100/GR200 통합 통신레지스터 맵 이력
NO | 내용 | 담당자 | 날짜 | 버전 | 비고
1 | 최초작성 |  | 2013년 2월 | V1.0
2
3
4
5

## MODBUS Common
시리얼 통신용 REGISTER MAP (GR100/GR200)
DATA REGISTER (READ ONLY) | [7 empty] | DATA REGISTER (일반 설정)
REG. NO | GR200 | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 |  | GR100 비고 | GR200 비고 | REG. NO | GR200 | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 |  | 비고 | GR200
30001 | 1 | MODEL_CODE | MODEL_CODE | 2 | U16 |  |  | 40001 | 1 | RECORD_ONOFF | SD_RCD_FLAG | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 0:OFF, 1:ON
30002 | 1 | SYSTEM_VERSION | SYSTEM_VERSION | 2 | U16 | 255.255 |  | 40002 | 0 | SCREEN_DISPLAY_MODE |  | 2 | U16 | 1,3,5,7 (1~8)
30003 | 1 | SYSTEM_DATE_YEAR | SYS_YEAR | 2 | U16 |  |  | 40003 | 0 | RULER_ONOFF |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30004 | 1 | SYSTEM_DATE_MONTH | SYS_MONTH | 2 | U16 |  |  | 40004 | 0 | TEXTBAR_ONOFF |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30005 | 1 | SYSTEM_DATE_DAY | STS_DATE | 2 | U16 |  |  | 40005 | 0 | ALARM_MARK_ONOFF |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30006 | 1 | SYSTEM_DATE_HOUR | SYS_HH | 2 | U16 |  |  | 40006 | 0 | SCROLL_SPEED_TIME |  | 2 | U16 | 1 ~ 120
30007 | 1 | SYSTEM_DATE_MINUTE | SYS_MM | 2 | U16 |  |  | 40007 | 0 | TEXTVIEW_WINDOW_NUMBER |  | 2 | U16 | 1,2,3,4,6 (9,12)
30008 | 1 | SYSTEM_DATE_SECOND |  | 2 | U16 |  |  | 40008 | 0 | HISTVIEW_SCROLL_DIRECTION |  | 2 | U16 | 0:가로보기, 1:세로보기
30009 | 1 | RECORD_STATUS | RECORD_STATUS | 2 | U16 | 1: SD RCD ON | 1: MEM RCD ON, 2: SD RCD ON | 40009 | 0 | HISTVIEW_READFROM |  | 2 | U16 | 0:메모리, 1:SD-CARD
30010 | 1 | BO_STATUS_2 | BO_STATUS_2 | 2 | U16 | CH (07~12) (① 참조) |  | 40010 | 0 | SAVE_PERIOD_TIME |  | 2 | U16 | 1 ~ 900
30011 | 1 | BO_STATUS_1 | BO_STATUS_1 | 2 | U16 | CH (01~06) (① 참조) |  | 40011 | 1 | BLACKOUT_RESUME_ONOFF | BOOT_MODE | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 0:OFF, 1:ON
30012 | 1 | ALARM_STATUS_3 | ALARM_STATUS_3 | 2 | U16 | CH (09~12) (② 참조) |  | 40012 | 1 | BEEP_ONOFF | BUZZER | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 0:OFF, 1:ON
30013 | 1 | ALARM_STATUS_2 | ALARM_STATUS_2 | 2 | U16 | CH (05~08) (② 참조) |  | 40013 | 1 | SCREEN_SAVER_TIME | SCR_SAV | 2 | U16 | 0 ~ 120 | 0 ~ 99
30014 | 1 | ALARM_STATUS_1 | ALARM_STATUS_1 | 2 | U16 | CH (01~04) (② 참조) |  | 40014 | 0 | GROUP_STATUS |  | 2 | U16 | 1,2,3(ALL)
30015 | 1 | SD_DI STATUS | SD_DI STATUS | 2 | U16 | ③ 참조 |  | 40015 | 1 | BACKGROUND_COLOR | BACK_CLR | 2 | U16 | 0:흑, 1:백 | 0:흑, 1:백
30016 | 1 | RELAY_STATUS | RELAY_STATUS | 2 | U16 | ④ 참조 |  | 40016 | 1 | DISPLAY_LANGUAGE | LANGUAGE | 2 | U16 | 0:영문, 1:한글 | 0:한글, 1:영어, 2:중국어
30017 | 1 | PV_CH01_H | PV_CH01_H | 2 | Float_H |  |  | 40017 | 1 | CH_SETUP_PWD | USER_PWD | 2 | U16 | 0 ~ 9999
30018 | 1 | PV_CH01_L | PV_CH01_L | 2 | Float_L |  |  | 40018 | 1 | RESERVE_RUN_ONOFF | RSV_S_FLAG | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 시작예약 0:OFF, 1:ON
30019 | 1 | PV_CH02_H | PV_CH02_H | 2 | Float_H |  |  | 40019 | 1 | RESERVE_RUN_YEAR | RSV_S_YEAR | 2 | U16 | 2000 ~ 2032 | 2000 ~ 2099
30020 | 1 | PV_CH02_L | PV_CH02_L | 2 | Float_L |  |  | 40020 | 1 | RESERVE_RUN_MONTH | RSV_S_MONTH | 2 | U16 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12
30021 | 1 | PV_CH03_H | PV_CH03_H | 2 | Float_H |  |  | 40021 | 1 | RESERVE_RUN_DAY | RSV_S_DATE | 2 | U16 | 1 ~ 31 | 1 ~ 31
30022 | 1 | PV_CH03_L | PV_CH03_L | 2 | Float_L |  |  | 40022 | 1 | RESERVE_RUN_HOUR | RSV_S_HH | 2 | U16 | 0 ~ 23 | 0 ~ 23
30023 | 1 | PV_CH04_H | PV_CH04_H | 2 | Float_H |  |  | 40023 | 1 | RESERVE_RUN_MINUTE | RSV_S_MM | 2 | U16 | 0 ~ 59 | 0 ~ 59
30024 | 1 | PV_CH04_L | PV_CH04_L | 2 | Float_L |  |  | 40024 | 1 | RESERVE_RUN_SECOND |  | 2 | U16 | 0 ~ 59
30025 | 1 | PV_CH05_H | PV_CH05_H | 2 | Float_H |  |  | 40025 | 1 | SYSTEM_DATE_YEAR | SYS_YEAR | 2 | U16 | 2000 ~ 2032 | 2000 ~ 2099
30026 | 1 | PV_CH05_L | PV_CH05_L | 2 | Float_L |  |  | 40026 | 1 | SYSTEM_DATE_MONTH | SYS_MONTH | 2 | U16 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12
30027 | 1 | PV_CH06_H | PV_CH06_H | 2 | Float_H |  |  | 40027 | 1 | SYSTEM_DATE_DAY | SYS_DATE | 2 | U16 | 1 ~ 31 | 1 ~ 31
30028 | 1 | PV_CH06_L | PV_CH06_L | 2 | Float_L |  |  | 40028 | 1 | SYSTEM_DATE_HOUR | SYS_HH | 2 | U16 | 0 ~ 23 | 0 ~ 23
30029 | 1 | PV_CH07_H | PV_CH07_H | 2 | Float_H |  |  | 40029 | 1 | SYSTEM_DATE_MINUTE | SYS_MM | 2 | U16 | 0 ~ 59 | 0 ~ 59
30030 | 1 | PV_CH07_L | PV_CH07_L | 2 | Float_L |  |  | 40030 | 1 | SYSTEM_DATE_SECOND |  | 2 | U16 | 0 ~ 59
30031 | 1 | PV_CH08_H | PV_CH08_H | 2 | Float_H |  |  | 40031 | 0 | RS232_MAC_NUMBER |  | 2 | U16 | 기기번호 (0~255)
30032 | 1 | PV_CH08_L | PV_CH08_L | 2 | Float_L |  |  | 40032 | 0 | RS232_PROTOCOL_CODE |  | 2 | U16 | RESERVED
30033 | 1 | PV_CH09_H | PV_CH09_H | 2 | Float_H | 39 |  | 40033 | 0 | RS232_BAUDRATE_CODE |  | 2 | U16 | 0 ~ 3
30034 | 1 | PV_CH09_L | PV_CH09_L | 2 | Float_L |  |  | 40034 | 0 | RS232_PARITY_BIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2
30035 | 1 | PV_CH10_H | PV_CH10_H | 2 | Float_H |  |  | 40035 | 0 | RS232_DATA_LENGTH |  | 2 | U16 | 5, 6, 7, 8
30036 | 1 | PV_CH10_L | PV_CH10_L | 2 | Float_L |  |  | 40036 | 0 | RS232_STOP_BIT |  | 2 | U16 | 1, 2
30037 | 1 | PV_CH11_H | PV_CH11_H | 2 | Float_H |  |  | 40037 | 0 | RS232_DELAY_TIME |  | 2 | U16 | 0 ~ 9999
30038 | 1 | PV_CH11_L | PV_CH11_L | 2 | Float_L |  |  | 40038 | 1 | RS485_MAC_NUMBER | COM_ADDR | 2 | U16 | 기기번호 (0~255) | 기기번호(0~99)
30039 | 1 | PV_CH12_H | PV_CH12_H | 2 | Float_H |  |  | 40039 | 1 | RS485_PROTOCOL_CODE | COM_PROTOCOL | 2 | U16 | RESERVED | 0(PC-LINK),1(PC_LINK+SUM),2(ASC),3(RTU)
30040 | 1 | PV_CH12_L | PV_CH12_L | 2 | Float_L |  |  | 40040 | 1 | RS485_BAUDRATE_CODE | COM_BPS | 2 | U16 | 0 ~ 3 | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
30041 | 0 | PV_RJC_H |  | 2 | Float_H |  |  | 40041 | 1 | RS485_PARITY_BIT | COM_PARITY | 2 | U16 | 0, 1, 2 | 0(NONE),1(EVEN),2(ODD)
30042 | 0 | PV_RJC_L |  | 2 | Float_L |  |  | 40042 | 1 | RS485_DATA_LENGTH | COM_DATA | 2 | U16 | 5, 6, 7, 8 | 7,8
30043 | 1 | SDC_TOTAL_SPACE_H | SDC_TOTAL_SPACE_H | 2 | U16 |  |  | 40043 | 1 | RS485_STOP_BIT | COM_STOP | 2 | U16 | 1, 2 | 1,2
30044 | 1 | SDC_TOTAL_SPACE_L | SDC_TOTAL_SPACE_L | 2 | U16 |  |  | 40044 | 1 | RS485_DELAY_TIME | COM_RES | 2 | U16 | 0 ~ 9999 | 0~100
30045 | 1 | SDC_USED_SPACE_H | SDC_USED_SPACE_H | 2 | U16 |  |  | 40045 | 0 | DI01_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30046 | 1 | SDC_USED_SPACE_L | SDC_USED_SPACE_L | 2 | U16 |  |  | 40046 | 0 | DI01_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
30047 | 1 | INT_MEMORY_USED | INT_MEMORY_USED | 2 | U16 | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % | 40047 | 0 | DI01_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
30048 | GR2 |  | DOT_STATUS1 | 2 | U16 |  |  | 40048 | 0 | DI01_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
30049 | GR2 |  | DOT_STATUS2 | 2 | U16 |  |  | 40049 | 0 | DI01_RYT_L |  | 2 | U16
30050 | GR2 |  | LIST MESSAGE _FLAG | 2 | U16 |  | NONE/ON | 40050 | 0 | DI02_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30051 | GR2 |  | LIST MESSAGE01 | 2 | U16 |  | "AB" | 40051 | 0 | DI02_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
30052 | GR2 |  | LIST MESSAGE02 | 2 | U16 |  | "CD" | 40052 | 0 | DI02_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
30053 | GR2 |  | LIST MESSAGE03 | 2 | U16 |  | "EF" | 40053 | 0 | DI02_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
30054 | GR2 |  | LIST MESSAGE04 | 2 | U16 |  | "GH" | 40054 | 0 | DI02_RYT_L |  | 2 | U16
30055 | GR2 |  | LIST MESSAGE05 | 2 | U16 |  | "IJ" | 40055 | 0 | DI03_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
30056 | GR2 |  | LIST MESSAGE06 | 2 | U16 |  | "KL" | 40056 | 0 | DI03_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
30057 | GR2 |  | LIST MESSAGE07 | 2 | U16 |  | "MN" | 40057 | 0 | DI03_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
30058 | GR2 |  | LIST MESSAGE08 | 2 | U16 |  | "OP" | 40058 | 0 | DI03_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
[8 empty] | 40059 | 0 | DI03_RYT_L |  | 2 | U16
[8 empty] | 40060 | 0 | DI04_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
[8 empty] | 40061 | 0 | DI04_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
① BO_STATUS FORMAT | [7 empty] | 40062 | 0 | DI04_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
값 |  | 설명 |  | Bit | 비고 |  |  | 40063 | 0 | DI04_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
x |  | Don’t care |  | 15 | RESERVED |  |  | 40064 | 0 | DI04_RYT_L |  | 2 | U16
[8 empty] | 40065 | 0 | DI05_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
|  |  |  | 12 |  |  |  | 40066 | 0 | DI05_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
00 ~ 11 |  | CH [06/12] BURNOUT status |  | 10 | 00 : NONE 01 : USER B/O (사용자 범위밖) 10 : MATH B/O (연산/함수 부정값) 11 : SYSTEM B/O (시스템 범위밖) |  |  | 40067 | 0 | DI05_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
00 ~ 11 |  | CH [05/11] BURNOUT status |  | 8 |  |  |  | 40068 | 0 | DI05_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
00 ~ 11 |  | CH [04/10] BURNOUT status |  | 6 |  |  |  | 40069 | 0 | DI05_RYT_L |  | 2 | U16
00 ~ 11 |  | CH [03/09] BURNOUT status |  | 4 |  |  |  | 40070 | 0 | DI06_LEVEL |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON
00 ~ 11 |  | CH [02/08] BURNOUT status |  | 2 |  |  |  | 40071 | 0 | DI06_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시
00 ~ 11 |  | CH [01/07] BURNOUT status |  | 0 |  |  |  | 40072 | 0 | DI06_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12)
[8 empty] | 40073 | 0 | DI06_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999
② ALARM_STATUS_n FORMAT | [7 empty] | 40074 | 0 | DI06_RYT_L |  | 2 | U16
값 |  | 설명 |  | Bit | 비고 |  |  | 40075 | 1 | FILE_PREFIX1 | SAVE_FILE_NAME01 | 2 | Char*2 | LEFT | "GR"
0 or 1 |  | CH [04/08/12] ALARM 4 flag |  | 15 | 0 : 해당 경보 OFF 1 : 해당 경보 ON |  |  | 40076 | 1 | FILE_PREFIX2 | SAVE_FILE_NAME02 | 2 | Char*2 | (⑤ 참조) | "20"
0 or 1 |  | CH [04/08/12] ALARM 3 flag |  | 14 |  |  |  | 40077 | 1 | FILE_PREFIX3 | SAVE_FILE_NAME03 | 2 | Char*2 | RIGHT | "0_"
0 or 1 |  | CH [04/08/12] ALARM 2 flag |  | 13 |  |  |  | 40078 | GR2 |  | MEM_RCD_FLAG | 2 | U16 |  | 0:OFF, 1:ON
0 or 1 |  | CH [04/08/12] ALARM 1 flag |  | 12 |  |  |  | 40079 | GR2 |  | RCD_CYCLE | 2 | U16 |  | 0~7
0 or 1 |  | CH [03/07/11] ALARM 4 flag |  | 11 |  |  |  | 40080 | GR2 |  | LCD_BRT | 2 | U16 |  | 0~7
0 or 1 |  | CH [03/07/11] ALARM 3 flag |  | 10 |  |  |  | 40081 | GR2 |  | TOUCH_LOCK | 2 | U16 |  | 0:OFF, 1:ON
0 or 1 |  | CH [03/07/11] ALARM 2 flag |  | 9 |  |  |  | 40082 | GR2 |  | LINETHICK | 2 | U16 |  | 0:1Pixel, 1:3Pixel
0 or 1 |  | CH [03/07/11] ALARM 1 flag |  | 8 |  |  |  | 40083 | GR2 |  | DRAW_METHOD | 2 | U16 |  | 0:LINE, 1:DOT
0 or 1 |  | CH [02/06/10] ALARM 4 flag |  | 7 |  |  |  | 40084 | GR2 |  | RSV_E_FLAG | 2 | U16 |  | 종료예약 0:OFF, 1:ON
0 or 1 |  | CH [02/06/10] ALARM 3 flag |  | 6 |  |  |  | 40085 | GR2 |  | RSV_E_YEAR | 2 | U16 |  | 2000 ~ 2099
0 or 1 |  | CH [02/06/10] ALARM 2 flag |  | 5 |  |  |  | 40086 | GR2 |  | RSV_E_MONTH | 2 | U16 |  | 1 ~ 12
0 or 1 |  | CH [02/06/10] ALARM 1 flag |  | 4 |  |  |  | 40087 | GR2 |  | RSV_E_DATE | 2 | U16 |  | 1 ~ 31
0 or 1 |  | CH [01/05/09] ALARM 4 flag |  | 3 |  |  |  | 40088 | GR2 |  | RSV_E_HH | 2 | U16 |  | 0 ~ 23
0 or 1 |  | CH [01/05/09] ALARM 3 flag |  | 2 |  |  |  | 40089 | GR2 |  | RSV_E_MM | 2 | U16 |  | 0 ~ 59
0 or 1 |  | CH [01/05/09] ALARM 2 flag |  | 1 |  |  |  | 40090 | GR2 |  | DI_BUZZ_TIME | 2 | U16 |  | 0 ~ 9999
0 or 1 |  | CH [01/05/09] ALARM 1 flag |  | 0 |  |  |  | 40091 | GR2 |  | DI_DELAY_TIME | 2 | U16 |  | 0 ~ 9999
[8 empty] | 40092 | GR2 |  | DI1_MODE | 2 | U16 |  | 0:ERROR, 1:SAVE
③ SD_DI STATUS FORMAT | [7 empty] | 40093 | GR2 |  | DI1_RLY | 2 | U16 |  | 0~12
값 |  | 설명 |  | Bit | 비고 |  |  | 40094 | GR2 |  | DI2_RLY | 2 | U16 |  | 0~12
0 or 1 |  | SD CARD STATUS |  | 15 | 0:OPEN, 1:READY |  |  | 40095 | GR2 |  | DI3_RLY | 2 | U16 |  | 0~12
x |  | Don’t care |  | 14 | RESERVED |  |  | 40096 | GR2 |  | DI4_RLY | 2 | U16 |  | 0 ~ 12
|  |  |  | 13 |  |  |  | 40097 | GR2 |  | USER_LOGO | 2 | U16 |  | 0:Default, 1:USER
|  |  |  | 12 |  |  |  | 40098 | GR2 |  | SCR_INFO | 2 | U16 |  | 0:OFF, 1:ON
0 or 1 |  | DI 12 상태 |  | 11 | 0 : DI OFF 1 : DI ON |  |  | 40099 |  | LIST 기능 레지스터 맵에 추가 어려움!!!!!
|  | … | [5 empty] | 40100
0 or 1 |  | DI 01 상태 |  | 0
⑤ 문자열 FORMAT
④ RELAY_STATUS FORMAT | [7 empty] | 모든 문자열은 LEFT ~ RIGHT 의 순서로 되어 있다
|  | 설명 |  | Bit | 비고 |  |  | 예로써, CH01_NAME1~3 에 "ABCDEF" 로 읽거나 쓸 경우
x |  | Don’t care |  | 15 | RESERVED |  |  | CH01_NAME1 : "AB"
CH01_NAME2 : "CD"
|  |  |  | 12 |  |  |  | CH01_NAME3 : "EF"
0 or 1 |  | RELAY 12 상태 |  | 11 | 0 : RELAY OFF 1 : RELAY ON |  |  | 처럼 사용해야 된다.
…
0 or 1 |  | RELAY 01 상태 |  | 0
DOT_STATUS1
Bit
CH8_DOT | 15 | 0,1,2,3
14
CH7_DOT | 13 | 0,1,2,3
12
CH6_DOT | 11 | 0,1,2,3
10
CH5_DOT | 9 | 0,1,2,3
8
CH4_DOT | 7 | 0,1,2,3
6
CH3_DOT | 5 | 0,1,2,3
4
CH2_DOT | 3 | 0,1,2,3
2
CH1_DOT | 1 | 0,1,2,3
0
DOT_STATUS2
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
CH12_DOT | 7 | 0,1,2,3
6
CH11_DOT | 5 | 0,1,2,3
4
CH10_DOT | 3 | 0,1,2,3
2
CH9_DOT | 1 | 0,1,2,3
0

## MODBUS Channel
시리얼 통신용 REGISTER MAP (GR100/GR200)
CHANNEL 01 DATA REGISTER (일반설정) | [7 empty] | CHANNEL 12 DATA REGISTER (일반설정) | [7 empty] | DATA REGISTER (전역 연산문자열 설정) | [6 empty] | CHANNEL 01 DATA REGISTER (채널 연산문자열) | [6 empty] | CHANNEL 12 DATA REGISTER (채널 연산문자열)
REG. NO | GR200 | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 | 비고 | GR100 비고 | GR200 비고 | REG. NO | GR200 | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 | 비고 | GR100 비고 | GR200 비고 | REG. NO | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 |  | GR100 비고 | GR200 비고 | REG. NO | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 | 비고 | GR100 비고 | GR200 비고 | REG. NO | GR100 REGISTER | GR200 REGISTER | 크기 | 비고 | GR100 비고 | GR200 비고
40101 | 1 | CH01_NAME1 | CH01_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT |  | 41201 | 1 | CH12_NAME1 | CH12_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT |  | 47001 | MATH_MEMV01_1 | MATH_MEMV01_1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT | 50101 | CH01_MATH_EXPR1 | CH01_MATH_EXPR1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT | 51201 | CH12_MATH_EXPR1 | CH12_MATH_EXPR1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT
40102 | 1 | CH01_NAME2 | CH01_NAME2 | 2 | Char*2 | ⑤ 참조 |  | 41202 | 1 | CH12_NAME2 | CH12_NAME2 | 2 | Char*2 | ⑤ 참조 |  | 47002 | MATH_MEMV01_2 | MATH_MEMV01_2 | 2 | Char*2 |  |  | 50102 | CH01_MATH_EXPR2 | CH01_MATH_EXPR2 | 2 | Char*2 |  |  | 51202 | CH12_MATH_EXPR2 | CH12_MATH_EXPR2 | 2 | Char*2
40103 | 1 | CH01_NAME3 | CH01_NAME3 | 2 | Char*2 |  |  | 41203 | 1 | CH12_NAME3 | CH12_NAME3 | 2 | Char*2 |  |  | 47003 | MATH_MEMV01_3 | MATH_MEMV01_3 | 2 | Char*2 | 총 26 byte | 총 26 byte | 50103 | CH01_MATH_EXPR3 | CH01_MATH_EXPR3 | 2 | Char*2 | 총 100 byte | 총 80 byte | 51203 | CH12_MATH_EXPR3 | CH12_MATH_EXPR3 | 2 | Char*2 | 총 100 byte | 총 80 byte
40104 | 1 | CH01_NAME4 | CH01_NAME4 | 2 | Char*2 |  |  | 41204 | 1 | CH12_NAME4 | CH12_NAME4 | 2 | Char*2 |  |  | 47004 | MATH_MEMV01_4 | MATH_MEMV01_4 | 2 | Char*2 | 중 | 중 | 50104 | CH01_MATH_EXPR4 | CH01_MATH_EXPR4 | 2 | Char*2 | 중 | 중 | 51204 | CH12_MATH_EXPR4 | CH12_MATH_EXPR4 | 2 | Char*2 | 중 | 중
40105 | 0 | CH01_NAME5 |  | 2 | Char*2 | RIGHT |  | 41205 | 0 | CH12_NAME5 |  | 2 | Char*2 | RIGHT |  | 47005 | MATH_MEMV01_5 | MATH_MEMV01_5 | 2 | Char*2 | 25 byte사용 | 25 byte사용 | 50105 | CH01_MATH_EXPR5 | CH01_MATH_EXPR5 | 2 | Char*2 | 99 byte사용 | 79 byte사용 | 51205 | CH12_MATH_EXPR5 | CH12_MATH_EXPR5 | 2 | Char*2 | 99 byte사용 | 79 byte사용
40106 | 1 | CH01_UNIT_NAME1 | CH01_UNIT_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT |  | 41206 | 1 | CH12_UNIT_NAME1 | CH12_UNIT_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT |  | 47006 | MATH_MEMV01_6 | MATH_MEMV01_6 | 2 | Char*2 | 마지막은 | 마지막은 | 50106 | CH01_MATH_EXPR6 | CH01_MATH_EXPR6 | 2 | Char*2 | 마지막은 | 마지막은 | 51206 | CH12_MATH_EXPR6 | CH12_MATH_EXPR6 | 2 | Char*2 | 마지막은 | 마지막은
40107 | 1 | CH01_UNIT_NAME2 | CH01_UNIT_NAME2 | 2 | Char*2 | ⑤ 참조 |  | 41207 | 1 | CH12_UNIT_NAME2 | CH12_UNIT_NAME2 | 2 | Char*2 | ⑤ 참조 |  | 47007 | MATH_MEMV01_7 | MATH_MEMV01_7 | 2 | Char*2 | 항상 ASC 0 | 항상 ASC 0 | 50107 | CH01_MATH_EXPR7 | CH01_MATH_EXPR7 | 2 | Char*2 | 항상 ASC 0 | 항상 ASC 0 | 51207 | CH12_MATH_EXPR7 | CH12_MATH_EXPR7 | 2 | Char*2 | 항상 ASC 0 | 항상 ASC 0
40108 | 1 | CH01_UNIT_NAME3 | CH01_UNIT_NAME3 | 2 | Char*2 | RIGHT |  | 41208 | 1 | CH12_UNIT_NAME3 | CH12_UNIT_NAME3 | 2 | Char*2 | RIGHT |  | 47008 | MATH_MEMV01_8 | MATH_MEMV01_8 | 2 | Char*2 |  |  | 50108 | CH01_MATH_EXPR8 | CH01_MATH_EXPR8 | 2 | Char*2 |  |  | 51208 | CH12_MATH_EXPR8 | CH12_MATH_EXPR8 | 2 | Char*2
40109 | 0 | CH01_ONOFF_MODE |  | 2 | U16 | ⑥ 참조 |  | 41209 | 0 | CH12_ONOFF_MODE |  | 2 | U16 | ⑥ 참조 |  | 47009 | MATH_MEMV01_9 | MATH_MEMV01_9 | 2 | Char*2 |  |  | 50109 | CH01_MATH_EXPR9 | CH01_MATH_EXPR9 | 2 | Char*2 |  |  | 51209 | CH12_MATH_EXPR9 | CH12_MATH_EXPR9 | 2 | Char*2
40110 | 1 | CH01_TYPE_CODE | CH01_INTYPE | 2 | U16 | 1~19 (9,15 제외) | 0 ~ 22 | 41210 | 1 | CH12_TYPE_CODE | CH12_INTYPE | 2 | U16 | 1~19 (9,15 제외) | 0 ~ 22 | 47010 | MATH_MEMV01_10 | MATH_MEMV01_10 | 2 | Char*2 |  |  | 50110 | CH01_MATH_EXPR10 | CH01_MATH_EXPR10 | 2 | Char*2 |  |  | 51210 | CH12_MATH_EXPR10 | CH12_MATH_EXPR10 | 2 | Char*2
40111 | 0 | CH01_SCALE_ONOFF |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON |  | 41211 | 0 | CH12_SCALE_ONOFF |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON |  | 47011 | MATH_MEMV01_11 | MATH_MEMV01_11 | 2 | Char*2 |  |  | 50111 | CH01_MATH_EXPR11 | CH01_MATH_EXPR11 | 2 | Char*2 |  |  | 51211 | CH12_MATH_EXPR11 | CH12_MATH_EXPR11 | 2 | Char*2
40112 | 1 | CH01_FP_LOCATE | CH01_DOT | 2 | U16 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 41212 | 1 | CH12_FP_LOCATE | CH12_DOT | 2 | U16 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 47012 | MATH_MEMV01_12 | MATH_MEMV01_12 | 2 | Char*2 |  |  | 50112 | CH01_MATH_EXPR12 | CH01_MATH_EXPR12 | 2 | Char*2 |  |  | 51212 | CH12_MATH_EXPR12 | CH12_MATH_EXPR12 | 2 | Char*2
40113 | 1 | CH01_UNIT_MODE | CH01_UNIT | 2 | U16 | 0 ~ 5 | 0 ~ 6, * 참고1 | 41213 | 1 | CH12_UNIT_MODE | CH12_UNIT | 2 | U16 | 0 ~ 5 | 0 ~ 6 | 47013 | MATH_MEMV01_13 | MATH_MEMV01_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | RIGHT | 50113 | CH01_MATH_EXPR13 | CH01_MATH_EXPR13 | 2 | Char*2 |  |  | 51213 | CH12_MATH_EXPR13 | CH12_MATH_EXPR13 | 2 | Char*2
40114 | 1 | CH01_READ_MODE | CH01_RD_METH | 2 | U16 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 41214 | 1 | CH12_READ_MODE | CH12_RD_METH | 2 | U16 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 47014 | MATH_MEMV02_1 | MATH_MEMV02_1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT | 50114 | CH01_MATH_EXPR14 | CH01_MATH_EXPR14 | 2 | Char*2 |  |  | 51214 | CH12_MATH_EXPR14 | CH12_MATH_EXPR14 | 2 | Char*2
40115 | 0 | CH01_READ_TIME |  | 2 | U16 | 2 ~ 3600 |  | 41215 | 0 | CH12_READ_TIME |  | 2 | U16 | 2 ~ 3600 |  | 47015 | MATH_MEMV02_2 | MATH_MEMV02_2 | 2 | Char*2 |  |  | 50115 | CH01_MATH_EXPR15 | CH01_MATH_EXPR15 | 2 | Char*2 |  |  | 51215 | CH12_MATH_EXPR15 | CH12_MATH_EXPR15 | 2 | Char*2
40116 | 0 | CH01_COLOR |  | 2 | U16 | 0~ 11 |  | 41216 | 0 | CH12_COLOR |  | 2 | U16 | 0~ 11 |  | 47016 | MATH_MEMV02_3 | MATH_MEMV02_3 | 2 | Char*2 |  |  | 50116 | CH01_MATH_EXPR16 | CH01_MATH_EXPR16 | 2 | Char*2 |  |  | 51216 | CH12_MATH_EXPR16 | CH12_MATH_EXPR16 | 2 | Char*2
40117 | 1 | CH01_MATH_ONOFF | CH01_MATH_ONOFF | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 0:OFF, 1:ON | 41217 | 1 | CH12_MATH_ONOFF | CH12_MATH_ONOFF | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON | 0:OFF, 1:ON | 47017 | MATH_MEMV02_4 | MATH_MEMV02_4 | 2 | Char*2 |  |  | 50117 | CH01_MATH_EXPR17 | CH01_MATH_EXPR17 | 2 | Char*2 |  |  | 51217 | CH12_MATH_EXPR17 | CH12_MATH_EXPR17 | 2 | Char*2
40118 | 0 | CH01_RJC_MODE |  | 2 | U16 | 0,1,2 ~ 13 |  | 41218 | 0 | CH12_RJC_MODE |  | 2 | U16 | 0,1,2 ~ 13 |  | 47018 | MATH_MEMV02_5 | MATH_MEMV02_5 | 2 | Char*2 |  |  | 50118 | CH01_MATH_EXPR18 | CH01_MATH_EXPR18 | 2 | Char*2 |  |  | 51218 | CH12_MATH_EXPR18 | CH12_MATH_EXPR18 | 2 | Char*2
40119 | 0 | CH01_RJC_MANUAL_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41219 | 0 | CH12_RJC_MANUAL_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47019 | MATH_MEMV02_6 | MATH_MEMV02_6 | 2 | Char*2 |  |  | 50119 | CH01_MATH_EXPR19 | CH01_MATH_EXPR19 | 2 | Char*2 |  |  | 51219 | CH12_MATH_EXPR19 | CH12_MATH_EXPR19 | 2 | Char*2
40120 | 0 | CH01_RJC_MANUAL_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41220 | 0 | CH12_RJC_MANUAL_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47020 | MATH_MEMV02_7 | MATH_MEMV02_7 | 2 | Char*2 |  |  | 50120 | CH01_MATH_EXPR20 | CH01_MATH_EXPR20 | 2 | Char*2 |  |  | 51220 | CH12_MATH_EXPR20 | CH12_MATH_EXPR20 | 2 | Char*2
40121 | GR2 |  | CH01_FL | 2 | U16 | RESERVED | 0 ~ 120 | 41221 | GR2 |  | CH12_FL | 2 | U16 | RESERVED | 0 ~ 120 | 47021 | MATH_MEMV02_8 | MATH_MEMV02_8 | 2 | Char*2 |  |  | 50121 | CH01_MATH_EXPR21 | CH01_MATH_EXPR21 | 2 | Char*2 |  |  | 51221 | CH12_MATH_EXPR21 | CH12_MATH_EXPR21 | 2 | Char*2
40122 | GR2 |  | CH01_USE | 2 | U16 | RESERVED | 0:미사용, 1:사용 | 41222 | GR2 |  | CH12_USE | 2 | U16 | RESERVED | 0:미사용, 1:사용 | 47022 | MATH_MEMV02_9 | MATH_MEMV02_9 | 2 | Char*2 |  |  | 50122 | CH01_MATH_EXPR22 | CH01_MATH_EXPR22 | 2 | Char*2 |  |  | 51222 | CH12_MATH_EXPR22 | CH12_MATH_EXPR22 | 2 | Char*2
40123 | 0 |  |  | 2 | U16 | RESERVED |  | 41223 | 0 |  |  | 2 | U16 | RESERVED |  | 47023 | MATH_MEMV02_10 | MATH_MEMV02_10 | 2 | Char*2 |  |  | 50123 | CH01_MATH_EXPR23 | CH01_MATH_EXPR23 | 2 | Char*2 |  |  | 51223 | CH12_MATH_EXPR23 | CH12_MATH_EXPR23 | 2 | Char*2
40124 | 1 | CH01_USER_RANGE_MAX_H | CH01_RH_H | 2 | Float_H |  |  | 41224 | 1 | CH12_USER_RANGE_MAX_H | CH12_RH_H | 2 | Float_H |  |  | 47024 | MATH_MEMV02_11 | MATH_MEMV02_11 | 2 | Char*2 |  |  | 50124 | CH01_MATH_EXPR24 | CH01_MATH_EXPR24 | 2 | Char*2 |  |  | 51224 | CH12_MATH_EXPR24 | CH12_MATH_EXPR24 | 2 | Char*2
40125 | 1 | CH01_USER_RANGE_MAX_L | CH01_RH_L | 2 | Float_L |  |  | 41225 | 1 | CH12_USER_RANGE_MAX_L | CH12_RH_L | 2 | Float_L |  |  | 47025 | MATH_MEMV02_12 | MATH_MEMV02_12 | 2 | Char*2 |  |  | 50125 | CH01_MATH_EXPR25 | CH01_MATH_EXPR25 | 2 | Char*2 |  |  | 51225 | CH12_MATH_EXPR25 | CH12_MATH_EXPR25 | 2 | Char*2
40126 | 1 | CH01_USER_RANGE_MIN_H | CH01_RL_H | 2 | Float_H |  |  | 41226 | 1 | CH12_USER_RANGE_MIN_H | CH12_RL_H | 2 | Float_H |  |  | 47026 | MATH_MEMV02_13 | MATH_MEMV02_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | RIGHT | 50126 | CH01_MATH_EXPR26 | CH01_MATH_EXPR26 | 2 | Char*2 |  |  | 51226 | CH12_MATH_EXPR26 | CH12_MATH_EXPR26 | 2 | Char*2
40127 | 1 | CH01_USER_RANGE_MIN_L | CH01_RL_L | 2 | Float_L |  |  | 41227 | 1 | CH12_USER_RANGE_MIN_L | CH12_RL_L | 2 | Float_L |  |  | 47027 | MATH_MEMV03_1 | MATH_MEMV03_1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT | 50127 | CH01_MATH_EXPR27 | CH01_MATH_EXPR27 | 2 | Char*2 |  |  | 51227 | CH12_MATH_EXPR27 | CH12_MATH_EXPR27 | 2 | Char*2
40128 | 1 | CH01_SCALE_RANGE_MAX_H | CH01_SH_H | 2 | Float_H |  |  | 41228 | 1 | CH12_SCALE_RANGE_MAX_H | CH12_SH_H | 2 | Float_H |  |  | 47028 | MATH_MEMV03_2 | MATH_MEMV03_2 | 2 | Char*2 |  |  | 50128 | CH01_MATH_EXPR28 | CH01_MATH_EXPR28 | 2 | Char*2 |  |  | 51228 | CH12_MATH_EXPR28 | CH12_MATH_EXPR28 | 2 | Char*2
40129 | 1 | CH01_SCALE_RANGE_MAX_L | CH01_SH_L | 2 | Float_L |  |  | 41229 | 1 | CH12_SCALE_RANGE_MAX_L | CH12_SH_L | 2 | Float_L |  |  | 47029 | MATH_MEMV03_3 | MATH_MEMV03_3 | 2 | Char*2 |  |  | 50129 | CH01_MATH_EXPR29 | CH01_MATH_EXPR29 | 2 | Char*2 |  |  | 51229 | CH12_MATH_EXPR29 | CH12_MATH_EXPR29 | 2 | Char*2
40130 | 1 | CH01_SCALE_RANGE_MIN_H | CH01_SL_H | 2 | Float_H |  |  | 41230 | 1 | CH12_SCALE_RANGE_MIN_H | CH12_SL_H | 2 | Float_H |  |  | 47030 | MATH_MEMV03_4 | MATH_MEMV03_4 | 2 | Char*2 |  |  | 50130 | CH01_MATH_EXPR30 | CH01_MATH_EXPR30 | 2 | Char*2 |  |  | 51230 | CH12_MATH_EXPR30 | CH12_MATH_EXPR30 | 2 | Char*2
40131 | 1 | CH01_SCALE_RANGE_MIN_L | CH01_SL_L | 2 | Float_L |  |  | 41231 | 1 | CH12_SCALE_RANGE_MIN_L | CH12_SL_L | 2 | Float_L |  |  | 47031 | MATH_MEMV03_5 | MATH_MEMV03_5 | 2 | Char*2 |  |  | 50131 | CH01_MATH_EXPR31 | CH01_MATH_EXPR31 | 2 | Char*2 |  |  | 51231 | CH12_MATH_EXPR31 | CH12_MATH_EXPR31 | 2 | Char*2
40132 | 1 | CH01_DISP_RANGE_MAX_H | CH01_DH_H | 2 | Float_H |  |  | 41232 | 1 | CH12_DISP_RANGE_MAX_H | CH12_DH_H | 2 | Float_H |  |  | 47032 | MATH_MEMV03_6 | MATH_MEMV03_6 | 2 | Char*2 |  |  | 50132 | CH01_MATH_EXPR32 | CH01_MATH_EXPR32 | 2 | Char*2 |  |  | 51232 | CH12_MATH_EXPR32 | CH12_MATH_EXPR32 | 2 | Char*2
40133 | 1 | CH01_DISP_RANGE_MAX_L | CH01_DH_L | 2 | Float_L |  |  | 41233 | 1 | CH12_DISP_RANGE_MAX_L | CH12_DH_L | 2 | Float_L |  |  | 47033 | MATH_MEMV03_7 | MATH_MEMV03_7 | 2 | Char*2 |  |  | 50133 | CH01_MATH_EXPR33 | CH01_MATH_EXPR33 | 2 | Char*2 |  |  | 51233 | CH12_MATH_EXPR33 | CH12_MATH_EXPR33 | 2 | Char*2
40134 | 1 | CH01_DISP_RANGE_MIN_H | CH01_DL_H | 2 | Float_H |  |  | 41234 | 1 | CH12_DISP_RANGE_MIN_H | CH12_DL_H | 2 | Float_H |  |  | 47034 | MATH_MEMV03_8 | MATH_MEMV03_8 | 2 | Char*2 |  |  | 50134 | CH01_MATH_EXPR34 | CH01_MATH_EXPR34 | 2 | Char*2 |  |  | 51234 | CH12_MATH_EXPR34 | CH12_MATH_EXPR34 | 2 | Char*2
40135 | 1 | CH01_DISP_RANGE_MIN_L | CH01_DL_L | 2 | Float_L |  |  | 41235 | 1 | CH12_DISP_RANGE_MIN_L | CH12_DL_L | 2 | Float_L |  |  | 47035 | MATH_MEMV03_9 | MATH_MEMV03_9 | 2 | Char*2 |  |  | 50135 | CH01_MATH_EXPR35 | CH01_MATH_EXPR35 | 2 | Char*2 |  |  | 51235 | CH12_MATH_EXPR35 | CH12_MATH_EXPR35 | 2 | Char*2
40136 | 1 | CH01_OFFSET_ERROR_H | CH01_BIAS_H | 2 | Float_H |  |  | 41236 | 1 | CH12_OFFSET_ERROR_H | CH12_BIAS_H | 2 | Float_H |  |  | 47036 | MATH_MEMV03_10 | MATH_MEMV03_10 | 2 | Char*2 |  |  | 50136 | CH01_MATH_EXPR36 | CH01_MATH_EXPR36 | 2 | Char*2 |  |  | 51236 | CH12_MATH_EXPR36 | CH12_MATH_EXPR36 | 2 | Char*2
40137 | 1 | CH01_OFFSET_ERROR_L | CH01_BIAS_L | 2 | Float_L |  |  | 41237 | 1 | CH12_OFFSET_ERROR_L | CH12_BIAS_L | 2 | Float_L |  |  | 47037 | MATH_MEMV03_11 | MATH_MEMV03_11 | 2 | Char*2 |  |  | 50137 | CH01_MATH_EXPR37 | CH01_MATH_EXPR37 | 2 | Char*2 |  |  | 51237 | CH12_MATH_EXPR37 | CH12_MATH_EXPR37 | 2 | Char*2
40138 | 0 | CH01_HIGHPOINT_ERROR_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41238 | 0 | CH12_HIGHPOINT_ERROR_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47038 | MATH_MEMV03_12 | MATH_MEMV03_12 | 2 | Char*2 |  |  | 50138 | CH01_MATH_EXPR38 | CH01_MATH_EXPR38 | 2 | Char*2 |  |  | 51238 | CH12_MATH_EXPR38 | CH12_MATH_EXPR38 | 2 | Char*2
40139 | 0 | CH01_HIGHPOINT_ERROR_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41239 | 0 | CH12_HIGHPOINT_ERROR_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47039 | MATH_MEMV03_13 | MATH_MEMV03_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | RIGHT | 50139 | CH01_MATH_EXPR39 | CH01_MATH_EXPR39 | 2 | Char*2 |  |  | 51239 | CH12_MATH_EXPR39 | CH12_MATH_EXPR39 | 2 | Char*2
40140 | 0 | CH01_LOWPOINT_ERROR_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41240 | 0 | CH12_LOWPOINT_ERROR_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47040 | MATH_MEMV04_1 | MATH_MEMV04_1 | 2 | Char*2 | LEFT | LEFT | 50140 | CH01_MATH_EXPR40 | CH01_MATH_EXPR40 | 2 | Char*2 |  | RIGHT | 51240 | CH12_MATH_EXPR40 | CH12_MATH_EXPR40 | 2 | Char*2 |  | RIGHT
40141 | 0 | CH01_LOWPOINT_ERROR_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41241 | 0 | CH12_LOWPOINT_ERROR_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47041 | MATH_MEMV04_2 | MATH_MEMV04_2 | 2 | Char*2 |  |  | 50141 | CH01_MATH_EXPR41 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51241 | CH12_MATH_EXPR41 |  | 2 | Char*2
40142 | 0 | CH01_ALARM01_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41242 | 0 | CH12_ALARM01_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47042 | MATH_MEMV04_3 | MATH_MEMV04_3 | 2 | Char*2 |  |  | 50142 | CH01_MATH_EXPR42 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51242 | CH12_MATH_EXPR42 |  | 2 | Char*2
40143 | 0 | CH01_ALARM01_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41243 | 0 | CH12_ALARM01_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47043 | MATH_MEMV04_4 | MATH_MEMV04_4 | 2 | Char*2 |  |  | 50143 | CH01_MATH_EXPR43 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51243 | CH12_MATH_EXPR43 |  | 2 | Char*2
40144 | 1 | CH01_ALARM01_HYS_H | CH01_ALM1_HYS_H | 2 | Float_H |  |  | 41244 | 1 | CH12_ALARM01_HYS_H | CH12_ALM1_HYS_H | 2 | Float_H |  |  | 47044 | MATH_MEMV04_5 | MATH_MEMV04_5 | 2 | Char*2 |  |  | 50144 | CH01_MATH_EXPR44 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51244 | CH12_MATH_EXPR44 |  | 2 | Char*2
40145 | 1 | CH01_ALARM01_HYS_L | CH01_ALM1_HYS_L | 2 | Float_L |  |  | 41245 | 1 | CH12_ALARM01_HYS_L | CH12_ALM1_HYS_L | 2 | Float_L |  |  | 47045 | MATH_MEMV04_6 | MATH_MEMV04_6 | 2 | Char*2 |  |  | 50145 | CH01_MATH_EXPR45 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51245 | CH12_MATH_EXPR45 |  | 2 | Char*2
40146 | 0 | CH01_ALARM01_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41246 | 0 | CH12_ALARM01_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47046 | MATH_MEMV04_7 | MATH_MEMV04_7 | 2 | Char*2 |  |  | 50146 | CH01_MATH_EXPR46 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51246 | CH12_MATH_EXPR46 |  | 2 | Char*2
40147 | 0 | CH01_ALARM01_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41247 | 0 | CH12_ALARM01_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47047 | MATH_MEMV04_8 | MATH_MEMV04_8 | 2 | Char*2 |  |  | 50147 | CH01_MATH_EXPR47 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51247 | CH12_MATH_EXPR47 |  | 2 | Char*2
40148 | 1 | CH01_ALARM01_TYPE | CH01_ALM1_TYPE | 2 | U16 | 0 ~ 15 | 0 ~ 6 | 41248 | 0 | CH12_ALARM01_TYPE | CH12_ALM1_TYPE | 2 | U16 | 0 ~ 15 | 0 ~ 6 | 47048 | MATH_MEMV04_9 | MATH_MEMV04_9 | 2 | Char*2 |  |  | 50148 | CH01_MATH_EXPR48 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51248 | CH12_MATH_EXPR48 |  | 2 | Char*2
40149 | 1 | CH01_ALARM01_CCH | CH01_ALM1_CH | 2 | U16 | 1~6 (12) | 1 ~ 12 | 41249 | 1 | CH12_ALARM01_CCH | CH12_ALM1_CH | 2 | U16 | 1~6 (12) | 1 ~ 12 | 47049 | MATH_MEMV04_10 | MATH_MEMV04_10 | 2 | Char*2 |  |  | 50149 | CH01_MATH_EXPR49 |  | 2 | Char*2 |  |  | 51249 | CH12_MATH_EXPR49 |  | 2 | Char*2
40150 | 0 | CH01_ALARM01_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 41250 | 0 | CH12_ALARM01_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 47050 | MATH_MEMV04_11 | MATH_MEMV04_11 | 2 | Char*2 |  |  | 50150 | CH01_MATH_EXPR50 |  | 2 | Char*2 | RIGHT |  | 51250 | CH12_MATH_EXPR50 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
40151 | 0 | CH01_ALARM01_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 41251 | 0 | CH12_ALARM01_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 47051 | MATH_MEMV04_12 | MATH_MEMV04_12 | 2 | Char*2
40152 | 1 | CH01_ALARM01_RYO | CH01_ALM1_RLY | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) | 0 ~ 12 | 41252 | 1 | CH12_ALARM01_RYO | CH12_ALM1_RLY | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) | 0 ~ 12 | 47052 | MATH_MEMV04_13 | MATH_MEMV04_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | RIGHT
40153 | 0 | CH01_ALARM01_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 41253 | 0 | CH12_ALARM01_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 47053 | MATH_MEMV05_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
40154 | 0 | CH01_ALARM01_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 41254 | 0 | CH12_ALARM01_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 47054 | MATH_MEMV05_2 |  | 2 | Char*2
40155 | 0 | CH01_ALARM02_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41255 | 0 | CH12_ALARM02_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47055 | MATH_MEMV05_3 |  | 2 | Char*2
40156 | 0 | CH01_ALARM02_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41256 | 0 | CH12_ALARM02_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47056 | MATH_MEMV05_4 |  | 2 | Char*2
40157 | 1 | CH01_ALARM02_HYS_H | CH01_ALM2_HYS_H | 2 | Float_H |  |  | 41257 | 1 | CH12_ALARM02_HYS_H | CH12_ALM2_HYS_H | 2 | Float_H |  |  | 47057 | MATH_MEMV05_5 |  | 2 | Char*2
40158 | 1 | CH01_ALARM02_HYS_L | CH01_ALM2_HYS_L | 2 | Float_L |  |  | 41258 | 1 | CH12_ALARM02_HYS_L | CH12_ALM2_HYS_L | 2 | Float_L |  |  | 47058 | MATH_MEMV05_6 |  | 2 | Char*2
40159 | 0 | CH01_ALARM02_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41259 | 0 | CH12_ALARM02_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47059 | MATH_MEMV05_7 |  | 2 | Char*2
40160 | 0 | CH01_ALARM02_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41260 | 0 | CH12_ALARM02_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47060 | MATH_MEMV05_8 |  | 2 | Char*2
40161 | 1 | CH01_ALARM02_TYPE | CH01_ALM2_TYPE | 2 | U16 | 0 ~ 15 | 0 ~ 6 | 41261 | 0 | CH12_ALARM02_TYPE | CH12_ALM2_TYPE | 2 | U16 | 0 ~ 15 | 0 ~ 6 | 47061 | MATH_MEMV05_9 |  | 2 | Char*2
40162 | 1 | CH01_ALARM02_CCH | CH01_ALM2_CH | 2 | U16 | 1~6 (12) | 1 ~ 12 | 41262 | 1 | CH12_ALARM02_CCH | CH12_ALM2_CH | 2 | U16 | 1~6 (12) | 1 ~ 12 | 47062 | MATH_MEMV05_10 |  | 2 | Char*2
40163 | 0 | CH01_ALARM02_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 41263 | 0 | CH12_ALARM02_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 47063 | MATH_MEMV05_11 |  | 2 | Char*2
40164 | 0 | CH01_ALARM02_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 41264 | 0 | CH12_ALARM02_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 47064 | MATH_MEMV05_12 |  | 2 | Char*2
40165 | 1 | CH01_ALARM02_RYO | CH01_ALM2_RLY | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) | 0 ~ 12 | 41265 | 1 | CH12_ALARM02_RYO | CH12_ALM2_RLY | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) | 0 ~ 12 | 47065 | MATH_MEMV05_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
40166 | 0 | CH01_ALARM02_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 41266 | 0 | CH12_ALARM02_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 47066 | MATH_MEMV06_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
40167 | 0 | CH01_ALARM02_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 41267 | 0 | CH12_ALARM02_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 47067 | MATH_MEMV06_2 |  | 2 | Char*2
40168 | 0 | CH01_ALARM03_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41268 | 0 | CH12_ALARM03_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47068 | MATH_MEMV06_3 |  | 2 | Char*2
40169 | 0 | CH01_ALARM03_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41269 | 0 | CH12_ALARM03_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47069 | MATH_MEMV06_4 |  | 2 | Char*2
40170 | 0 | CH01_ALARM03_HYS_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41270 | 0 | CH12_ALARM03_HYS_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47070 | MATH_MEMV06_5 |  | 2 | Char*2
40171 | 0 | CH01_ALARM03_HYS_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41271 | 0 | CH12_ALARM03_HYS_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47071 | MATH_MEMV06_6 |  | 2 | Char*2
40172 | 0 | CH01_ALARM03_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41272 | 0 | CH12_ALARM03_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47072 | MATH_MEMV06_7 |  | 2 | Char*2
40173 | 0 | CH01_ALARM03_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41273 | 0 | CH12_ALARM03_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47073 | MATH_MEMV06_8 |  | 2 | Char*2
40174 | 0 | CH01_ALARM03_TYPE |  | 2 | U16 | 0 ~ 15 |  | 41274 | 0 | CH12_ALARM03_TYPE |  | 2 | U16 | 0 ~ 15 |  | 47074 | MATH_MEMV06_9 |  | 2 | Char*2
40175 | 0 | CH01_ALARM03_CCH |  | 2 | U16 | 1~6 (12) |  | 41275 | 0 | CH12_ALARM03_CCH |  | 2 | U16 | 1~6 (12) |  | 47075 | MATH_MEMV06_10 |  | 2 | Char*2
40176 | 0 | CH01_ALARM03_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 41276 | 0 | CH12_ALARM03_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 47076 | MATH_MEMV06_11 |  | 2 | Char*2
40177 | 0 | CH01_ALARM03_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 41277 | 0 | CH12_ALARM03_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 47077 | MATH_MEMV06_12 |  | 2 | Char*2
40178 | 0 | CH01_ALARM03_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) |  | 41278 | 0 | CH12_ALARM03_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) |  | 47078 | MATH_MEMV06_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
40179 | 0 | CH01_ALARM03_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 41279 | 0 | CH12_ALARM03_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 47079 | MATH_MEMV07_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
40180 | 0 | CH01_ALARM03_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 41280 | 0 | CH12_ALARM03_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 47080 | MATH_MEMV07_2 |  | 2 | Char*2
40181 | 0 | CH01_ALARM04_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41281 | 0 | CH12_ALARM04_SV_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47081 | MATH_MEMV07_3 |  | 2 | Char*2
40182 | 0 | CH01_ALARM04_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41282 | 0 | CH12_ALARM04_SV_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47082 | MATH_MEMV07_4 |  | 2 | Char*2
40183 | 0 | CH01_ALARM04_HYS_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41283 | 0 | CH12_ALARM04_HYS_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47083 | MATH_MEMV07_5 |  | 2 | Char*2
40184 | 0 | CH01_ALARM04_HYS_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41284 | 0 | CH12_ALARM04_HYS_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47084 | MATH_MEMV07_6 |  | 2 | Char*2
40185 | 0 | CH01_ALARM04_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 41285 | 0 | CH12_ALARM04_RATE_H |  | 2 | Float_H |  |  | 47085 | MATH_MEMV07_7 |  | 2 | Char*2
40186 | 0 | CH01_ALARM04_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 41286 | 0 | CH12_ALARM04_RATE_L |  | 2 | Float_L |  |  | 47086 | MATH_MEMV07_8 |  | 2 | Char*2
40187 | 0 | CH01_ALARM04_TYPE |  | 2 | U16 | 0 ~ 15 |  | 41287 | 0 | CH12_ALARM04_TYPE |  | 2 | U16 | 0 ~ 15 |  | 47087 | MATH_MEMV07_9 |  | 2 | Char*2
40188 | 0 | CH01_ALARM04_CCH |  | 2 | U16 | 1~6 (12) |  | 41288 | 0 | CH12_ALARM04_CCH |  | 2 | U16 | 1~6 (12) |  | 47088 | MATH_MEMV07_10 |  | 2 | Char*2
40189 | 0 | CH01_ALARM04_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 41289 | 0 | CH12_ALARM04_TUNIT |  | 2 | U16 | 0, 1, 2 |  | 47089 | MATH_MEMV07_11 |  | 2 | Char*2
40190 | 0 | CH01_ALARM04_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 41290 | 0 | CH12_ALARM04_RCD |  | 2 | U16 | 0:OFF, 1:ON, 2:무시 |  | 47090 | MATH_MEMV07_12 |  | 2 | Char*2
40191 | 0 | CH01_ALARM04_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) |  | 41291 | 0 | CH12_ALARM04_RYO |  | 2 | U16 | 0 ~ 6 (12) |  | 47091 | MATH_MEMV07_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
40192 | 0 | CH01_ALARM04_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 41292 | 0 | CH12_ALARM04_RYT_H |  | 2 | U16 | 0 ~ 999999 |  | 47092 | MATH_MEMV08_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
40193 | 0 | CH01_ALARM04_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 41293 | 0 | CH12_ALARM04_RYT_L |  | 2 | U16 |  |  | 47093 | MATH_MEMV08_2 |  | 2 | Char*2
40194 | GR2 |  | CH01_ALM_MODE | 2 | U16 |  |  | 41294 | GR2 |  | CH12_ALM_MODE |  |  |  |  | 47094 | MATH_MEMV08_3 |  | 2 | Char*2
40195 | GR2 |  | CH01_ALM1_AL1 | 2 | U16 |  |  | 41295 | GR2 |  | CH12_ALM1_AL1 |  |  |  |  | 47095 | MATH_MEMV08_4 |  | 2 | Char*2
40196 | GR2 |  | CH01_ALM1_AL2 | 2 | U16 |  |  | 41296 | GR2 |  | CH12_ALM1_AL2 |  |  |  |  | 47096 | MATH_MEMV08_5 |  | 2 | Char*2
40197 | GR2 |  | CH01_ALM2_AL1 | 2 | U16 |  |  | 41297 | GR2 |  | CH12_ALM2_AL1 |  |  |  |  | 47097 | MATH_MEMV08_6 |  | 2 | Char*2
40198 | GR2 |  | CH01_ALM2_AL2 | 2 | U16 |  |  | 41298 | GR2 |  | CH12_ALM2_AL2 |  |  |  |  | 47098 | MATH_MEMV08_7 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47099 | MATH_MEMV08_8 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47100 | MATH_MEMV08_9 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47101 | MATH_MEMV08_10 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47102 | MATH_MEMV08_11 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47103 | MATH_MEMV08_12 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47104 | MATH_MEMV09_2 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47105 | MATH_MEMV09_3 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47106 | MATH_MEMV09_4 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47107 | MATH_MEMV09_5 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47108 | MATH_MEMV09_6 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47109 | MATH_MEMV09_7 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47110 | MATH_MEMV09_8 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47111 | MATH_MEMV09_9 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47112 | MATH_MEMV09_10 |  | 2 | Char*2
⑥ CHxx_DISP_MODE (xx:1~12) | [15 empty] | 47113 | MATH_MEMV09_11 |  | 2 | Char*2
현재 채널이 표시되는 그룹번호 또는 전체를 나타낸다. | [15 empty] | 47114 | MATH_MEMV09_12 |  | 2 | Char*2
6채널 버전에서는 1로 고정되며, | [15 empty] | 47115 | MATH_MEMV09_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
12채널 버전에서는 1,2,3의 값을 가진다. (1:그룹1, 2:그룹2, 3:전체) | [15 empty] | 47116 | MATH_MEMV10_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
예1) CH01_DISP_MODE=3 : 전체 또는 그룹1,2에서 표시된다. | [15 empty] | 47117 | MATH_MEMV10_2 |  | 2 | Char*2
예2) CH01_DISP_MODE=1 : 그룹1 에서 표시된다. | [15 empty] | 47118 | MATH_MEMV10_3 |  | 2 | Char*2
예3) CH01_DISP_MODE=2 : 그룹2 에서 표시된다. | [15 empty] | 47119 | MATH_MEMV10_4 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47120 | MATH_MEMV10_5 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47121 | MATH_MEMV10_6 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47122 | MATH_MEMV10_7 |  | 2 | Char*2
④ UNIT | [15 empty] | 47123 | MATH_MEMV10_8 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47124 | MATH_MEMV10_9 |  | 2 | Char*2
0 | ℃ |  | V | [12 empty] | 47125 | MATH_MEMV10_10 |  | 2 | Char*2
1 | ℉ |  | mV | [12 empty] | 47126 | MATH_MEMV10_11 |  | 2 | Char*2
2 | Ω |  | ℃ | [12 empty] | 47127 | MATH_MEMV10_12 |  | 2 | Char*2
3 | V |  | % | [12 empty] | 47128 | MATH_MEMV10_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
4 | mV |  | ℉ | [12 empty] | 47129 | MATH_MEMV11_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
5 | % |  | USER | [12 empty] | 47130 | MATH_MEMV11_2 |  | 2 | Char*2
6 | USER | [14 empty] | 47131 | MATH_MEMV11_3 |  | 2 | Char*2
| GR200 |  | GR100 | [12 empty] | 47132 | MATH_MEMV11_4 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47133 | MATH_MEMV11_5 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47134 | MATH_MEMV11_6 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47135 | MATH_MEMV11_7 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47136 | MATH_MEMV11_8 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47137 | MATH_MEMV11_9 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47138 | MATH_MEMV11_10 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47139 | MATH_MEMV11_11 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47140 | MATH_MEMV11_12 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47141 | MATH_MEMV11_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT
[16 empty] | 47142 | MATH_MEMV12_1 |  | 2 | Char*2 | LEFT
[16 empty] | 47143 | MATH_MEMV12_2 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47144 | MATH_MEMV12_3 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47145 | MATH_MEMV12_4 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47146 | MATH_MEMV12_5 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47147 | MATH_MEMV12_6 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47148 | MATH_MEMV12_7 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47149 | MATH_MEMV12_8 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47150 | MATH_MEMV12_9 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47151 | MATH_MEMV12_10 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47152 | MATH_MEMV12_11 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47153 | MATH_MEMV12_12 |  | 2 | Char*2
[16 empty] | 47154 | MATH_MEMV12_13 |  | 2 | Char*2 | RIGHT